## CS5050证书 (16)
浙江正泰电器股份有限公司质量检测中心
QUALITY TESTING CENTER OF ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD
校 准 证 书
Calibration Certificate
[10 empty] | 证书编号: |  | 电312022068170
Certificate №.
|  |  | 委托单位: |  |  |  | 终端电器制造部
Applicant
|  |  | 地址: |  |  |  | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
Addres
|  |  | 测量设备名称: |  |  |  | 耐压测试仪
Name of Instrument
|  |  | 型号规格: |  |  |  | CS5050 3kV;5kV;100mA
Type/Specification
|  |  | 准确度等级: |  |  |  | 5级
Accuracy Class
|  |  | 制 造 厂: |  |  |  | 南京长盛
Manufacturer
|  |  | 出厂编号: |  |  |  | 1312201-004
Series No.
|  |  | 计量编号: |  |  |  | 0501RU01-0375
Series No. of Instrument
|  |  | 校准依据: |  |  |  | JJG 795-2016 《耐电压测试仪检定规程》
Calibration Regulation
|  |  | 受理日期: |  |  |  | 2022年6月11日
Date of acceptance
批准人:
Approved by
[5 empty] | 发证单位（专用章） | [7 empty] | 核验员:
[5 empty] | Issued by (Stamp) | [7 empty] | Checked by
校准员:
Calibrated by
[9 empty] | 校准日期: |  |  |  | 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 | 11 |  |  | 日
[9 empty] | Date of calibration | [5 empty] | Year |  |  | Month |  |  |  | Day
|  |  | 地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 | [13 empty] | 电话:0577-62877777-709676
|  |  | Add | [13 empty] | Tel.
|  |  | 传真:0577-62877777-709667 | [13 empty] | 邮编:325603
|  |  | Fax. | [13 empty] | Post Code
[21 empty] | 第 | 1 | 页 |  | 共 | 3 | 页
[21 empty] | Page |  | of total |  |  |  | Pages
校准证书 | [19 empty] | 证书编号: |  |  |  |  | 电312022068170
Calibration Certificate | [19 empty] | Certificate №.
一、本次校准所用主要测量设备
Mian measuring equipment used in this calibration
| 测量设备名称 |  |  | 计量编号 |  |  |  | 型号规格/测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/MPE | [5 empty] | 溯源机构名称 | [6 empty] | 证书编号/有效期限
| Name of |  |  | Series No.of Instrument |  |  |  | Model/Type/ |  |  | Uncertainty/ | [5 empty] | Name of traceabillty instiution | [6 empty] | Certificate No.
| Instrument | [6 empty] | Measuring Range |  |  | Accuracy Class/MPE | [12 empty] | /Due date
| 程控耐压测试仪校验装置 |  |  | 0000RU01-0370 |  |  |  | （1.0～15）kV,ACI(0.5～150)mA DCI(0.5～150)mA， (1.00～120.00)s |  |  | 电流/电压:±(0.3%读数+5字) 时间:±1%+ | [5 empty] | 上海市计量测试技术研究院 | [6 empty] | 2021F12-10-3419441001
2022-07-20
二、校准地点及环境条件
Location and environmental condition for the calibration
|  | 地点: |  | 电学热工实验室
Location
|  | 温度: |  | 22.8 |  | ℃ |  |  | 湿度: | 51.8 | %RH |  |  | 其他: |  |  | /
|  | Ambient temperature | [6 empty] | Humidity |  |  |  |  | Others
三、校准结果/说明
Results of Calibration/Additional explanation
见续页
注：未经许可,部分采用本证书内容无效。
Note:Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by CHINT.
[21 empty] | 第 | 2 | 页 |  | 共 | 3 | 页
[21 empty] | Page |  | of total |  |  |  | Pages
校准证书 | [19 empty] | 证书编号: |  |  |  |  | 电312022068170
Calibration Certificate | [19 empty] | Certificate №.
校准结果/说明（续页）
Results of Calibration/Additional explanation（Continued page）
1.绝缘电阻：合格。
2.输出电压：
|  | 量程 |  |  |  |  | 设定值 |  |  |  | 显示值 |  |  |  |  | 实测值 | [5 empty] | 不确定度
[7 empty] | kV |  |  |  | kV |  |  |  |  | kV | [5 empty] | （k=2）
|  | 3kV 50Hz |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.9965 | [5 empty] | Urel=0.70%
[7 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.4915
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.9815
[7 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.9675
|  | 5kV 50Hz |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.2465 | [5 empty] | Urel=0.70%
[7 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.4885
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.9835
[7 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.9585
[7 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3.9445
[7 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4.9495
3.电流：
|  | 量程 |  |  |  |  | 击穿报警预置电流 | [5 empty] | 泄漏电流 | [8 empty] | 不确定度
[7 empty] | 预置值 |  |  | 实际值 |  |  | 示值 |  |  |  | 实际值
[7 empty] | mA |  |  | mA |  |  | mA |  |  |  | mA |  |  |  |  | （k=2）
|  | 2mA 50Hz |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.9842 |  |  | 0.988 |  |  |  | 0.96905 |  |  |  |  | Urel=0.76%
[7 empty] | 2 |  |  | 1.9607 |  |  | 1.948 |  |  |  | 1.9221
|  | 20mA 50Hz |  |  |  |  | 10 |  |  | 9.965 |  |  | 9.99 |  |  |  | 9.937
[7 empty] | 20 |  |  | 19.5695 |  |  | 19.69 |  |  |  | 19.334
|  | 100mA 50Hz |  |  |  |  | 50 |  |  | 50.425 |  |  | 49.9 |  |  |  | 50.35
[7 empty] | 100 |  |  | 98.365 |  |  | 97.5 |  |  |  | 96.125
4.电压持续时间：
|  | 设定值 | [7 empty] | 测量值 | [7 empty] | 不确定度
|  | s | [7 empty] | s | [7 empty] | （k=2）
|  | 1.0 | [7 empty] | 1.04 | [7 empty] | Urel=1.2%
|  | 10.0 | [7 empty] | 10.03
|  | 30.0 | [7 empty] | 29.985
|  | 60.0 | [7 empty] | 59.945
注：未经许可,部分采用本证书内容无效。
Note:Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by CHINT.
[21 empty] | 第 | 3 | 页 |  | 共 | 3 | 页
[21 empty] | Page |  | of total |  |  |  | Pages
打印
修订码：01
表 号：ZTD 质计00
修订码：03
表 号：ZTD质计20.2
以 下 空 白
修订码：01
表 号：ZTD 质计00

## CS5050记录 (16)
浙江正泰电器股份有限公司质量检测中心
耐 压 测 试 仪 校 准 记 录 单
编号:ZTD/40— —
委托单位: | [5 empty] | 终端电器制造部 | [8 empty] | 校准所用主要测量设备名称： | [9 empty] | 程控耐压测试仪校验装置
测量设备名称: | [5 empty] | 耐压测试仪 | [8 empty] | 计量编号： | [6 empty] | 0000RU01-0370
型号规格: | [5 empty] | CS5050 |  |  | 3kV;5kV;100mA | [5 empty] | 溯源机构名称： | [6 empty] | 上海市计量测试技术研究院
计量编号: | [5 empty] | 0501RU01-0375 | [8 empty] | 测量范围： | [6 empty] | （1.0～15）kV,ACI(0.5～150)mA DCI(0.5～150)mA， (1.00～120.00)s
制造厂: | [5 empty] | 南京长盛 | [8 empty] | 不确定度/准确度等级/最大允许误差： | [6 empty] | 电流/电压:±(0.3%读数+5字) 时间:±1%+
出厂编号: | [5 empty] | 1312201-004
准确度等级: | [5 empty] | 5级 | [8 empty] | 证书编号/有效期限： | [6 empty] | 2021F12-10-3419441001 | [6 empty] | 2022-07-20
温 度: | [5 empty] | 22.8℃ | [8 empty] | 校准依据： | [6 empty] | JJG 795-2016 《耐电压测试仪检定规程》
湿 度: | [5 empty] | 51.8%RH | [8 empty] | 校准地点： | [6 empty] | 电学热工实验室
校准项目:
| 1.绝缘电阻：合格。 | [6 empty] | 完好。
2.输出电压：
量程 |  |  |  | 设定值 |  |  |  | 显示值 |  |  | 测量值 |  |  |  | 实际值 |  |  |  | 设定电压误差 |  |  |  |  | 显示电压误差 |  |  |  |  | 不确定度（k=2）
|  |  |  | kV |  |  |  | kV |  |  | kV |  |  |  | kV |  |  |  | % |  |  |  |  | %
3kV 50Hz |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.996 |  | 0.997 |  | 0.9965 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | Urel=0.70%
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.491 |  | 1.492 |  | 1.4915 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1.982 |  | 1.981 |  | 1.9815 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2.966 |  | 2.969 |  | 2.9675 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5kV 50Hz |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.489 |  | 1.004 |  | 1.2465 |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  | Urel=0.70%
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.489 |  | 1.488 |  | 1.4885 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1.983 |  | 1.984 |  | 1.9835 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.423 |  | 2.423 |  | 2.423 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2.959 |  | 2.958 |  | 2.9585 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 3.944 |  | 3.945 |  | 3.9445 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 4.948 |  | 4.951 |  | 4.9495 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.电流：
量程 |  |  | 击穿报警预置电流 | [11 empty] | 泄漏电流 | [13 empty] | 不确定度（k=2）
|  |  | 预置值 |  |  |  | 测量值 |  |  |  |  | 实际值 |  | 误差 | 示值 |  |  | 测量值 |  |  |  |  | 实际值 |  |  | 误差
|  |  | mA |  |  |  | mA |  |  |  |  | mA |  | % | mA |  |  | mA |  |  |  |  | mA |  |  | %
2mA 50Hz |  |  | 1 |  |  |  | 0.9852 |  | 0.9832 |  |  | 0.9842 |  | 1.5 | 0.988 |  |  | 0.9689 |  |  | 0.9692 |  | 0.96905 |  |  | 2 |  |  | Urel=0.76%
|  |  | 2 |  |  |  | 1.9611 |  | 1.9602 |  |  | 1.9607 |  | 2 | 1.948 |  |  | 1.9217 |  |  | 1.9225 |  | 1.9221 |  |  | 1.5
20mA 50Hz |  |  | 10 |  |  |  | 9.956 |  | 9.974 |  |  | 9.965 |  | 0.5 | 9.99 |  |  | 9.942 |  |  | 9.932 |  | 9.937 |  |  | 0.5
|  |  | 20 |  |  |  | 19.568 |  | 19.571 |  |  | 19.5695 |  | 2 | 19.69 |  |  | 19.304 |  |  | 19.364 |  | 19.334 |  |  | 2
100mA 50Hz |  |  | 50 |  |  |  | 50.41 |  | 50.44 |  |  | 50.425 |  | -1 | 49.9 |  |  | 50.33 |  |  | 50.37 |  | 50.35 |  |  | -1
|  |  | 100 |  |  |  | 98.56 |  | 98.17 |  |  | 98.365 |  | 1.5 | 97.5 |  |  | 96.11 |  |  | 96.14 |  | 96.125 |  |  | 1.5
4.电压持续时间：
量程 |  |  |  |  | 设定值 |  |  |  |  | 测量值 | [6 empty] | 平均值 |  |  |  |  | 误差 |  |  |  |  | 不确定度
s |  |  |  |  | s |  |  |  |  | s | [6 empty] | s |  |  |  |  | % |  |  |  |  | （k=2）
999.9 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  | 1.04 |  |  | 1.04 |  |  |  |  | -4 |  |  |  |  | Urel=1.2%
[5 empty] | 10.0 |  |  |  |  | 10.03 |  |  |  | 10.03 |  |  | 10.03 |  |  |  |  | -0.5
[5 empty] | 30.0 |  |  |  |  | 29.98 |  |  |  | 29.99 |  |  | 29.985 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 60.0 |  |  |  |  | 59.93 |  |  |  | 59.96 |  |  | 59.945 |  |  |  |  | 0
核验员: | [9 empty] | 校准员: | [5 empty] | 校准日期: |  |  |  | 2022-06-11 |  |  |  | 受理日期: |  |  |  | 2022-06-11
2022-06-11
6.本次校准结果的测量不确定度：
（0.5～15）kV 50Hz，Urel=0.70% k=2；（0.2～200）kV 50Hz，Urel=0.76% k=2
（0.10～999.99）s ，Urel=1.2% k=2。
修订码：40
表 号：ZTD质计40
以 下 空 白